www.wunder.it

PESAPERSONE PROFESSIONALE ELETTRONICA

MOD. RH corrimano

MANUALE UTILIZZO

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento INDICE

2. DISPOSIZIONI GENERALI	2

3. SICUREZZA	3

4. SPECIFICHE TECNICHE	7

5. DESCRIZIONE VISORE	7

6. INSTALLAZIONE	8

7. USABILITA’	11

8. ISTRUZIONI PER L’USO	11

9. FUNZIONI STAMPA	14

11. PROBLEMI E SOLUZIONI	16

12. MANUTENZIONE E ASSISTENZA	16

13. CONFORMITA'	17

14. TARGHETTE IDENTIFICATIVE	17

15. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO	17

16. GARANZIA	19

17. ASSEMBLAGGIO-UTILIZZO STATIMETRO TELESCOPICO MECCANICO (OPTIONAL)	20

18. STAMPANTE TERMICA (OPTIONAL)	21

Scegliendo la pesapersone professionale elettronica WUNDER mod. RH corrimano avete acquistato un apparecchio di alta precisione.

Da oltre 40 anni WUNDER mette la propria esperienza al servizio della salute. Questo strumento

è conforme alle norme nazionali in ospedali, ambulatori medici e istituzioni di cura con ricovero,

classe medicale I ed è tarata in conformità alla classe di precisione III. Lo strumento è caratterizzato dalla possibilità di fissare il terminale elettronico alla piattaforma di pesatura tramite versione a colonna o versione a cavo. Lo strumento è dotato di un terminale elettronico a doppio LCD con tripla lettura per visualizzare contemporaneamente Peso, Altezza e BMI.

# 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento in quanto forniscono

importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D’USO E MANUTENZIONE.

Le descrizioni e le illustrazioni, fornite in questo manuale, si intendono non impegnative.

WUNDER si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà convenienti a scopo di miglioramento, senza impegnarsi ad aggiornare questa pubblicazione.

Il Servizio Assistenza Clienti è a disposizione per ulteriori informazioni sull’uso, sulla manutenzione

e sull’assistenza di questo prodotto.

Convenzioni: In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli:

|  | CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE METROLOGICA |
| --- | --- |
|  | CLASSE DI PRECISIONE |
|  | ATTENZIONE! |
|  | POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINARE DELLE PROCEDURE. L A SUA INOSSERVANZA PUO’ PROCURARE DANNI ALL’OPERATORE O AL PAZIENTE E AL PRODOTTO |
|  | SMALTIMENTO RIFIUTI |
|  | PARTI APPLICATE DI TIPO B |
|  | BATTERIA ALIMENTAZIONE |
|  | INDICAZIONE FUNZIONALITA’ DEL PESO |
| (O( | INDICAZIONE PESO STABILE |
|  | SI PUO’ VERIFICARE INTERFERENZA IN PROSSIMITA’ DI APPARECCHI |
|  | DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II) |

# 3. SICUREZZA

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d’uso e di manutenzione dello strumento.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall’uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell’addestramento del personale.

- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima.

- Non applicare i carichi in modo brusco.

- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti.

- Non tentare di aprire lo strumento.

- Non rimuovere i sigilli presenti sullo strumento.

- Non cortocircuitare i terminali della batteria.

- Utilizzare esclusivamente alimentatore previsto da Wunder e prima dell’utilizzo verificare la compatibilità tra la tensione di rete locale e la tensione di targa dell'adattatore.

- Verificare periodicamente l’integrità del cavo di alimentazione dello strumento e non venga in contatto con apparecchi caldi.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione con crei pericolo di intralcio.

- Prima di effettuare la pulizia dello strumento, scollegare il cavo di alimentazione.

- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi.

- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive.

3.1 Uso previsto

Tale dispositivo è destinato ad essere utilizzato per pesare le persone, in sede di ambulatorio medico, a scopo diagnostico generale.

Ambiente d’uso: in sede di ospedali e cliniche mediche, ambulatori medici. Il locale di installazione deve essere dotato di impianto elettrico conforme alle norme in vigore. Si raccomanda di utilizzare la bilancia in ambienti non esposti a interferenze magnetiche.

Personale destinato all’uso del prodotto: operatori e medici che abbiano dimestichezza con il prodotto.

Controllo e Responsabilità: il dispositivo medico deve essere utilizzato sotto la supervisione di un medico qualificato o personale qualificato addetto alla manutenzione e verifiche periodiche.

Limiti d’uso: tale dispositivo medico può essere utilizzato solamente come descritto nel presente manuale.

3.1 – Immunità Elettromagnetica

| Guida e dichiarazione del costruttore - Emissioni Elettromagnetiche |
| --- |
| La bilancia pesa persone modello RH è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato di seguito specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di Emissione | Conformità | Ambiente Elettromagnetico Guida |
| RF Emissioni irradiate/ condotte CISPR11 | Gruppo 1 Class B | La bilancia pesa persone modello RH utilizza energia RF solo per la sua funzione interna. Per tanto le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici. |
| RF Emission CISPR11 | Group 1, Class B | La bilancia pesa persone modello RH è adatta per essere usata in tutti gli edifici sanitario e ospedalieri, collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa tensione. |
| Harmonic emission | Class A |  |
| Voltage fluctuations/ flicker emission | Conforme |  |

| Guida e dichiarazione del costruttore- Immunità Elettromagnetica |
| --- |
| La bilancia pesa persone modello RH è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Conformità | Ambiente elettromagnetico Guida |
| Electrostatic discharge (ESD) IEC/EN61000 - 4 -2 | 6kV contact 8kV air | I pavimenti dovrebbero essere in legno, calcestruzzo o ceramica. Se i pavimenti sono coperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno il 30%. |
| Electric fast transient/burst IEC/EN61000 - 4 – 4 | +/-2kV power supply +/-1kV for imput/output lines | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. |
| Surge IEC/EN61000 - 4 - 5 | +/-2kV differential mode +/-1kV common mode | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. |
| Voltage dips, short inerruptionand voltage variation IEC/EN61000 - 4 - 11 | <5%UT for 0.5 cycle 40%UT for 05 cycle 70%UT for 25 cycle <5%UT for 5 sec | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Nota= Ut è il valore della tensione dell’alimentazione. |
| Power frequency magnetic IEC/EN61000 - 4 - 8 | 3A/m | -- |

NOTA: UT è il valore della tensione di alimentazione.

| Guida e dichiarazione del costruttore- Immunità Elettromagnetica |
| --- |
| La bilancia pesa persone modello RH è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato di seguito specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Conformità | Ambiente elettromagnetico Guida |
| Immunità Condotte IEC/EN61000 - 4 - 6 | 3Vrms 150kHz to 80MHz (per apparecchi che non sono life supporting) | Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte della strumentazione, compresi i cavi, eccetto quando rispettano le distanze di separazione raccomandate calcolate dall’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanze di separazione raccomandate d = 1,2√P d = 1,2√P da 80 MHz a 800MHz d = 2,3√P da 800 MHz a 2,5 GHz Dove P e la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d e la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L’intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un’indagine elettromagnetica del sito a, potrebbe essere minore del livello di conformità di ciascun intervallo di frequenza b. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: |
| Immunità Irradiate IEC/EN61000 - 4 - 3 | 3V/m 80MHz to 2.5GHz (per apparecchi che non sono life equipment) |  |
| A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. a) Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni di base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e con precisione. Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbero considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa la strumentazione, supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale dello strumento. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione del dispositivo. b) L’intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe essere minore di 3 V/m. |
| Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e il dispositivo. |
| La bilancia pesa persone modello RH è prevista per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore della strumentazione possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e dello strumento, come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. |
| Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore W | Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore m |
|  | 150 kHz a 80 MHz d = 1,2 √P | 80 MHz a 800 MHz d = 1,2 √P | 800 MHz a 2,5 GHz d = 2,3 √P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P e la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. Note: A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. |

ATTENZIONE!

Il dispositivo medico necessita in particolari precauzioni per quando concerne la compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e utilizzato secondo le informazioni fornite con i documenti di accompagnamento.

# 4. SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | RH 300 corrimano |
| --- | --- |
| Capacità | 300 kg |
| Divisione | 100 g |
| Fabbricante | Wunder sa.bi.srl Trezzo s/Adda Milano Italy |
| Approvazione OIML | Classe III |
| Unità di misura | Kg |
| Display | Doppio LCD: 1 LCD peso 20mm con 5 digits attivi; 2 LCD altezza e BMI 12mm |
| Tasti Funzione | ON / ZERO / OFF, HOLD / BMI, TARA, PRINT |
| Alimentazione | Adattatore 12 V - 2 A Pacco Batteria ricaricabile (OPTIONAL) |
| Temperatura operativa | da 5°C a 35°C |

# 5. DESCRIZIONE VISORE

|  | 1. Indicatore alimentazione 2. 1 °LCD display peso 3. 2° LCD dislay funzione altezza / BMI 4. Indicazioni caratteristiche modello 5. Tasti funzioni |
| --- | --- |

Tasti Funzione

| Tasto | Descrizione |
| --- | --- |
|  | Tasto di accensione. Premuto per 3 secondi spegne la bilancia. |
|  | Azzeramento dell'indicazione (entro il ±2% della portata) |
|  | Blocco del peso visualizzato / determinazione del valore di peso stabile. |
|  | Determinare l’indice di massa corporea (BMI) |
|  | Tara del peso indesiderato. |
|  | Per cancellare la voce errata durante l'immissione delle cifre. |
|  | Per confermare le funzioni. |
|  | Stampa dei dati. |
| 0-9 | Tasti di immissione cifre. |

Funzioni Display

Peso stabile: Indica che il peso è stabile.

Peso negativo: Indica peso sotto zero.

Zero: Indica il peso al valore zero.

Batteria scarica: Indica la necessità di ricaricare o sostituire la batteria.

# 6. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!

DOPO AVER VERIFICATO L’INTEGRITA’ DELLA STRUMENTAZIONE E TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLEGARE LO STRUMENTO CON L’ALIMENTATORE IN DOTAZIONE PER ESSERE UTILIZZATO PER RICARICARE CORRETTAMENTE LE BATTERIE

Verifica della dotazione Modello RH corrimano:

1. Basamento bilancia 2. Colonna e visore: già collegati 3. N°02 Corrimano laterale 4. N°01 corrimano circolare 5. N°02 supporti corrimani laterali 6. N°01 supporto inferiore colonna centrale 7. N°01 supporto superiore colonna centrale/ visore 8. Alimentatore esterno 9. Manuale Istruzioni 10. Statimetro misura altezza (optional non incluso v. paragrafo15)

Posizionare lo strumento su una superficie piana e stabile

Mettere in bolla lo strumento per una corretta misurazione

Lo strumento deve essere collocato lontano da fonti di calore, in un ambiente privo di eccessive vibrazioni e correnti d'aria.

| FASI ASSEMBLAGGIO 1°FASE: montaggio visore 2 °FASE: montaggio colonna centrale 3 °FASE: montaggio corrimano laterali 4 °FASE: montaggio corrimano circolare |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 FASE: MONTAGGIO VISORE |
| Figura 1 ( | Figura 1A |
| 1. FASE: Prendere la colonna centrale e inserire il cavo di connessione del visore nel foro centrale del supporto di plastica (il supporto è già montato sulla colonna). | 1A. FASE: Fissare con le 2 viti (M4x0,7*10mm) il visore al supporto visore della colonna. (figura 1A). |
| 2 FASE: MONTAGGIO COLONNA CENTRALE |
| Figura 2 ( | Figura 2A |
| 2 FASE: Prendere l’angolare bianco in metallo verniciato e infilare il cavo di connessione nel foro centrale e fissarlo alla base inferiore della colonna con le 4 viti in dotazione. Una volta montato l’angolare sulla colonna posizionarlo nell’angolo del basamento dove esce il cavo di connessione Collegare i cavi di connessione (base-Visore colonna). | 2A. FASE: Fissare l’angolare al basamento con le 4 viti in dotazione (figura 2A). |
| 3 FASE: MONTAGGIO N°2 CORRIMANI LATERALI |
| Figura 3 | Figura 3A |
| 3 FASE: Fissaggio corrimano laterale alla base con le viti in dotazione (figura 3). | 3AFASE: Fissaggio corrimano laterale alla base con le viti in dotazione (figura 3A). |
| 4 FASE: MONTAGGIO CORRIMANO CIRCOLARE |
| Figura 4 ( | Figura 4A |
| 4 FASE: inserire il corrimano circolare nelle colonne laterali e fissarlo | 4A FASE: Fissare il corrimano centralmente con le 4 viti in dotazione |
| ( |  |

# 7. USABILITA’

1.Accertarsi di posizionare lo strumento su una superficie piana e stabile lontano da fonti di calore, in ambiente privo di eccessive vibrazioni e correnti d’aria.

2. Mettere in bolla lo strumento per una corretta misurazione.

3. Collegare la strumentazione alla presa di corrente con l’alimentatore esterno Wunder in dotazione

4.Prima di far salire il paziente accendere la bilancia con il tasto  e accertarsi che il display del peso indichi 0.0kg

5. Far salire sulla base il paziente con i piedi ben centrati in modo che il peso sia misurato correttamente.

# 8. ISTRUZIONI PER L’USO

8.1 IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Tenere premuto il tasto HOLD per 3 secondi, per accedere alla programmazione TIME SETTING.

Esempio: per programmare 25 dicembre 2016, 8:00 am.

|  | Programmazione anno: Utilizzare i tasti numerici per inserire il valore corretto, premere il tasto HOLD dopo le corrette impostazioni, per accedere al prossimo passo. |
| --- | --- |
|  | Programmazione data: Utilizzare i tasti numerici per inserire il valore corretto, premere il tasto HOLD dopo le corrette impostazioni, per accedere al prossimo passo. |
|  | Programmazione ora: Utilizzare i tasti numerici per inserire il valore corretto, premere il tasto HOLD dopo le corrette impostazioni, per confermare la data e ora inserita. |
|  | Formato display: AAAA → MM.GG → HH:MM |

8.2 FUNZIONAMENTO BATTERIA

ATTENZIONE!

PRIMA DELL’USO PER UNA CORRETTA RICARICA DEL PACCO BATTERIE

COLLEGARE LO STRUMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE PER ALMENO 8 ORE

La comparsa del messaggio   sul display, indica la condizione di batteria scarica e quindi la necessità di ricaricarla.

La ricarica della batterie si effettua semplicemente collegando l'adattatore di rete in dotazione, anche a strumento spento.

In caso di prolungato inutilizzo, si raccomanda di effettuare almeno ogni 3 mesi un ciclo completo di scarica e ricarica.

| 8.2a SOSTITUZIONE BATTERIE RICARICABILI |
| --- |
| Aprire il vano batterie e rimuovere il pacco batterie. | Scollegare l’attacco pacco batterie e ricollegare il nuovo pacco batterie. Prima inserire le batterie e poi infilare lateralmente la connessione |

8.3 PESATURA

Accendere la bilancia premendo il tasto  .Il display visualizza “0,00 kg” e la bilancia è pronta per l'utilizzo.

Far salire il paziente sul piano di pesatura. Sul display superiore viene visualizzato il peso del paziente.

Nota: Se l'indicazione non fosse a 0.0kg, premendo nuovamente il tasto  è possibile azzerare l'indicazione in qualsiasi momento.

Spegnere la bilancia tenere premuto per qualche secondo il tasto

8.4 FUNZIONE HOLD

La funzione Hold serve per determinare accuratamente il peso medio, anche in condizioni di valore instabile (piccoli movimenti)

- accendere la bilancia con il tasto [ON /OFF]. Terminato l'autotest il display visualizza “0.0 kg” e le indicazioni di zero e peso stabile.

- Far salire il paziente sul base di pesatura.

- Premere il tasto [HOLD]. Il display visualizza ‘HOLD’ con un triangolo lampeggiante e dopo alcuni secondi viene visualizzato il valore medio del peso, che resta visualizzato fisso.

- Per sbloccare il peso memorizzato sul display, premere nuovamente il tasto [HOLD]. Lo strumento torna alla normale modalità di pesatura.

- La funzione [HOLD] può essere attivata prima o dopo l'applicazione del paziente sulla piattaforma.

8.5 FUNZIONE BMI

| In modalità di pesatura, premere il tasto [BMI]. Il display secondario mostra l'ultima altezza impostata, con il digit a sinistra lampeggiante. |  |
| --- | --- |
| Utilizzare la tastiera numerica per digitare l’altezza (es: 170 cm) Confermare con |  |
| Per bloccare il valore premere “Hold”. Quando il display mostra “Hold”, salire sulla piattaforma di pesatura, e pesarsi normalmente. La bilancia mostrerà peso, altezza e indice BMI. |  |
| Per sbloccare il peso memorizzato, premere nuovamente il tasto [BMI] per tornare alla modalità di funzionamento normale. |  |

8.6 SIGNIFICATO INDICE MASSA CORPOREA (IMC)

L’Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2), o indice di Quetelet, calcolato dividendo il peso espresso in kg per il quadrato della statura espressa in metri, è l’indice ponderale più utilizzato nell’adulto (World Health Organization, 1995; World Health Organization, 1998) come espressione del peso “corretto” per la statura. Da calcolare come: PESO (kg)/ALTEZZA (m)2

| Valori di riferimento (uomini e donne) |
| --- |
| Condizione clinica | IMC (kg/m2) |  |
| Malnutrizione grave | <16 | Malnutrizione (Underweight) |
| Malnutrizione moderata | 16-16.9 |  |
| Malnutrizione lieve | 17-18.4 |  |
| Normopeso | 18.5-24.9 | Normopeso (Normal weight) |
| Sovrappeso | 25-29.9 | Sovrappeso (Overweight) |
| Obesità di 1° grado (lieve) | 30-34.9 | Obesità (Obesity) |
| Obesità di 2° grado (moderata) | 35-39.9 |  |
| Obesità di 3° grado (grave o morbigena) | ≥40 |  |

8.7 FUNZIONE TARA

Questa funzione permette di poter visualizzare due pesate. Accendere lo strumento con il tasto  .

Quando il display indica  e viene emesso un beep, posizionare sul piano di pesatura gli oggetti (indumenti) che costituiscono la tara.

A peso stabilizzato e dopo la comparsa del simbolo stabile (cerchio), premere il tasto   e il display visualizza  . Fare salire il paziente sulla piattaforma. Il peso indicato rappresenta il valore al netto della tara.

Per cancellare il valore di tara memorizzato, scendere dallo strumento e premere nuovamente il tasto

# 9. FUNZIONI STAMPA

| Metodo di comunicazione | Trasmissione asincrona |  |
| --- | --- | --- |
| Velocità | 9600 bps |  |
| Data length | 8 bits |  |
| Parity Check | None |  |
| Stop bit | 1 bit |  |
| Handshake | None |  |
| Codice | ASCII |  |
| Metodo di comunicazione | Trasmissione asincrona |  |

| In caso di connessione a PC o stampante WS, utilizzare un cavo seriale invertito (pin 2 e 3). | Linea seriale RS232 Terminale Segnale 2 TX 3 RX 5 GND |
| --- | --- |

A strumento acceso, premere per tre secondi il tasto . Il display visualizza in sequenza “SETUP” e la prima vice del menu “A.OFF”.

AUTOSPEGNIMENTO: La funzione permette di impostare il tempo di autospegnimento (120 sec /180 sec /240 sec /300 sec /off)

BUZZER ON/OFF: La funzione permette di impostare il funzionamento del beep sonoro (ON / OFF).

Diagramma Setup

HOLD → (enter)

TARA ↓ (selezione)

Nota: Per confermare le impostazioni, premere il tasto  quando il display visualizza .

# 11. PROBLEMI E SOLUZIONI

| Messaggio d'errore | Causa | Azione |
| --- | --- | --- |
|  | Batteria scarica: La tensione di batteria è troppo bassa per l'utilizzo. | Sostituire la batteria o collegare l'adattatore di rete. |
|  | Sovraccarico: Il carico totale eccede la portata massima della bilancia. | Ridurre il carico applicato e riprovare. |
|  | Errore conteggio (alto): Indica che il segnale proveniente dalla cella di carico è troppo alto. | Errore normalmente causato da un guasto della bilancia (cella o cablaggi). Contattare l'assistenza tecnica. |
|  | Errore conteggio (basso): Indica che il segnale proveniente dalla cella di carico è troppo basso. | Errore normalmente causato da un guasto della bilancia (cella o cablaggi). Contattare l'assistenza tecnica. |
|  | Zero oltre la calibrazione: Range di Zero oltre +10% durante l'accensione. | Ricalibrare lo strumento. |
|  | Zero sotto la calibrazione: Range di Zero oltre -10% durante l'accensione. | Ricalibrare lo strumento. |
|  | Errore EEPROM: Guasto software della bilancia. | Errore normalmente causato da un guasto della bilancia (cella o cablaggi). Contattare l'assistenza tecnica. |

# 12. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

- Si raccomanda di mantenere sotto controllo lo strumento in dotazione con una corretta manutenzione periodica.

- Si raccomanda: lo strumento deve essere controllato da un laboratorio accreditato almeno 1 volta ogni 3 anni dalla messa in funzione in relazione alla valutazione della precisione del peso.

- Si raccomanda di far eseguire tale controllo da personale qualificato ad effettuare l’intervento.

- Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione

Raccomandiamo di far eseguire tale controllo da personale qualificato a d effettuare l’intervento.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale.

La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive.

In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale e coprire la strumentazione per mantenerla integra. Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche. In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.

# 13. CONFORMITA'

STRUMENTO DI PESATURA DIGITALE WUNDER: MODELLO RH N° MATRICOLA......................

Si certifica che questo strumento è stato controllato e ha superato positivamente il collaudo funzionale. Risponde alle seguenti norme e direttive:

EN 45501 / EN60601-1-2 / EN60601-1 93/42/EEC – Medical Devices Directive

# 14. TARGHETTE IDENTIFICATIVE

ATTENZIONE!

Nella targhetta metrologica applicata è indicato l’anno di fabbricazione es 17=2017 … e così via.

Nella tabella sono degli esempi

# 15. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

Accantonamento

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

Rottamazione

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo

Smaltimento direttiva 2012/19/UE

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere completata in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate struttura di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibile effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui e composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate riguardando i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove il prodotto è stato acquistato.

In qualità di consumatore siete obbligati per legge a restituire le batterie usate o scariche. Potete depositare le vostre vecchie batterie presso i punti di raccolta pubblica della vostra città, oppure potete depositarle presso qualunque rivenditore di batterie di vario tipo che abbia posizionato dei raccoglitori appositi. Anche in caso di ‘rottamazione’ di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono essere prelevate e depositate negli appositi raccoglitori.

NOTA: I seguenti simboli stanno ad indicare la presenza di sostanze nocive

Batterie:

| Pb Pb = batterie che contengono Piombo | Cd Cd = batterie che contengono Cadmio | Hg Hg = Batterie che contengono Mercurio |
| --- | --- | --- |

ATTENZIONE!

Non gettare le parti elettriche e le batterie usate nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie tramite centri di raccolta nelle vostre vicinanze.

# 16. GARANZIA

Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza della garanzia.

Esso dovrà essere presentato insieme alla fattura, ricevuta fiscale, o bolla di accompagnamento che riporti il nominativo del rivenditore e la data di vendita, ogni volta che si renda necessario un intervento tecnico. Diversamente l’utente perderà ogni diritto di garanzia.

La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e ha validità per il periodo previsto dal catalogo/listino vigente.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita entro i termini stabiliti, delle parti componenti l’apparecchio, che a insindacabile giudizio della casa costruttrice risultassero difettosi all’ origine; sarà quindi facoltà della Wunder, riparare o sostituire l’articolo.

La garanzia non copre:

- danni da trasporto, danni da cadute, danni causati da negligenza e manomissione

- danni per incapacità d’uso dell’apparecchio e uso improprio dello stesso

- danni causati dall’insufficienza o inadeguatezza dell’impianto elettrico o alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura

- danni dovuti a errata installazione dell’apparecchio e riparazioni effettuate da personale non autorizzato

- Interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

- Manutenzione ordinaria e ciò che può essere considerato normale deperimento per uso

Il servizio di intervento può essere inoltre rifiutato quando l’apparecchiatura sia stata modificata o trasformata in qualsiasi modo.

Nel caso di intervento a domicilio l’utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso d’ uscita, qualora invece l’apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza autorizzati Wunder, le spese ed i rischi relativi al trasporto saranno a carico dell’utente.

Wunder non risponde altresì di eventuali danni di qualsiasi natura, che possano derivare direttamente o indirettamente a persone, animali o cose conseguenti all’inosservanza di tutte le istruzioni indicate in questo manuale o comunque derivanti da un uso improprio.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo

# 17. ASSEMBLAGGIO-UTILIZZO STATIMETRO TELESCOPICO MECCANICO (OPTIONAL)

ATTENZIONE!

Solo per versione a colonna

| Figura 1a: nell’imballo lo strumento si presenta con il supporto statimetro già montato (vite avvitata nel supporto). Si deve solo fissare lo statimetro al supporto in abs nero Figura 1b: fissare lo statimetro misura altezza al supporto in abs nero con la vite in dotazione. |
| --- |
| Fig. 1a |  | Fig. 1b |

Utilizzo statimetro telescopico meccanico

ATTENZIONE!

PER LA MISURAZIONE DELL’ALTEZZA IL PAZIENTE VA FATTO SALIRE SULLA PEDANA DELLA BILANCIA

| Misure superiori a 131 cm | Misure inferiori a 130 cm |
| --- | --- |
| 1 | Alzare la paletta poggia testa | 1 | Abbassare la paletta poggia testa e premere il fermo centrale nero |
| 2 | Posizionarla orizzontalmente | 2 | Tenendo premuto il fermo nero abbassare la paletta poggia testa |
| 3 | Abbassare l'asta fino al punto in cui la leva poggia testa tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'A' | 3 | Abbassare l'asta fino al punto in cui la paletta poggia testa tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'B'. |

18. STAMPANTE TERMICA (OPTIONAL)

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento

18.1. UTILIZZO

Connettere l’alimentatore esterno della stampante alla presa di corrente

e il cavo di connessione grigio RS232,

da un capo con il visore e l’altro capo alla stampante.

Premere il tasto I/O per accendere la stampante.

Premere il tasto PRINT sulla stampante o digitare il tasto     sulla tastiera e la stampante esegue la stampa (v. a pag.13).

COME CAMBIARE IL ROTOLO

| Il rotolo di carta della Stampante termica si cambia così: 1.Aprire la copertura superiore e poi posizionare il rullo di carta con l’estremità del rullo messa nella giusta direzione. | 2.Far passare l’estremità del rullo tra la copertura e la stampante e in seguito chiudere la copertura. Ora la stampante è pronta. |
| --- | --- |

18.2. SPECIFICHE STAMPANTE

| SPECIFICHE | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Metodo di stampa | Termica |
| Risoluzione (dots/mm) | 8 dot/mm |
| Larghezza di stampa (mm) | 48 mm |
| Max. spessore della carta (μm) | 80μm |
| Carta | 57.5±0.5 mm (W) x ψ30mm max |
| Sostituzione carta | Easy loading |
| Velocità di stampa (mm/s) | 75 mm/s |
| Dimensioni (L x W x H) | 120 x 80 x 50mm |
| Temperatura di operatività (℃) | 0°~ 50°C |
| Operatività anche quando è umido (%) | 20% to 85% (no condensation) |
| Connessione con la bilancia | Conforme a RS232 |
| Voltaggio | 12V 2A |

ALIMENTAZIONE E CORRENTE

La stampante e l’alimentatore non vanno usati in luoghi bagnati per evitare danni alle persone e alla strumentazione.

Usare sempre rotoli di carta di buona qualità. Se li termini contatta il tuo rivenditore.  Rotolo utilizzato carta termica 57mm ø max3mm

RICARICARE LA CARTA

Se il rotolo di carta termina spegnere la stampante e sostituirlo. Poi accendere di nuovo la stampante.

18.3. MESSAGGI D’ERRORE

| Problemi | Soluzioni o cause |
| --- | --- |
| La luce della spia di accensione è spenta anche se l’interruttore è su ON (I). | Controllare che l’adattatore sia connesso adeguatamente. |
| La spia di accensione è accesa (Luce verde) ma la stampante non stampa. | Assicurarsi che il cavo RS232 sia collegato adeguatamente e che la copertura sia chiusa e bloccata. |
| Carta della stampante inceppata. | Sistemare il rotolo di carta |
| La spia lampeggia. | Il rotolo di carta è finito. Sostituire con il nuovo rotolo e continuare la stampa. Rotolo utilizzato carta termica 57mm ø max3mm |
| DICHIARAZIONE CONFORMITA’ RIFERITA ALLA STAMPANTE TERMICA |

# Text boxes

2

3

5

1

4

5

Peso stabile

Peso negativo

Zero

Batteria scarica

kg

Peso netto

Peso

Funzione Hold

Basamento

Corrimano laterale

Colonna centrale

Corrimano circolare

Visore

Cavo Visore

ALLA FINE DELLE 4 FASI

LO STRUMENTO SI PRESENTA COSI’

Adattatore

WUNDER

25/02/2014        15.30

Peso/Weight                80.0kg

Altezza/ Height            180.0cm

Indice Massa Corporea         22.3

BMI (Body Mass Index)

Sottopeso

Underweight                 <18

Normopeso

Normal weight             18-24.9

Sovrappeso

Pre-obesity                25-29.9

Obesità classe I

Obesity class I              30-34.9

Obesità classe II

Obesity class II             35-39.9

Obesità classe III

Obesity class III                >40

Connettore RS232

HOLD key means “enter” →

TARA key means “select” ↓

Tamburo carta

Barra seghettata

Tasto di stampa

Spia accensione

Vano rotolo carta

Cavo RS 232 visore/stampante

Alimentazione di rete

(Adattatore)

Accensione/Spegnimento

RS232 visore/ stampante

Alimentazione strumento