www.wunder.it

PESAPERSONE PROFESSIONALE ELETTRONICA PER CARROZZINE

MOD. RW02 (WU150) con corrimano

MANUALE UTILIZZO

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento

INDICE

2. DISPOSIZIONI GENERALI	2

3. SICUREZZA	3

4. SPECIFICHE TECNICHE	7

5. DESCRIZIONE VISORE	7

6. INSTALLAZIONE	8

7. USABILITA’	10

8. ISTRUZIONI PER L'USO	10

9. FUNZIONE DI STAMPA	15

10. IMPOSTAZIONI DI SETUP	16

11.PROBLEMI E RISOLUZIONI	17

12. MANUTENZIONE E ASSISTENZA	17

13. CONFORMITA'	18

14. TARGHETTE IDENTIFICATIVE	18

15. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO	18

16. GARANZIA	19

Scegliendo la pesapersone professionale elettronica WUNDER mod. RW02 avete acquistato un apparecchio di alta precisione. Da oltre 40 anni WUNDER mette la propria esperienza al servizio della salute. Questo strumento è conforme alle norme nazionali in ospedali, ambulatori medici e istituzioni di cura con ricovero, classe medicale I con funzione di misura ed è tarata in conformità alla classe di precisione III. Lo strumento è caratterizzato dalla possibilità di fissare il terminale elettronico alla piattaforma di pesatura tramite versione a colonna o versione a cavo. Lo strumento è dotato di un terminale elettronico a doppio LCD con tripla lettura per visualizzare contemporaneamente Peso, Altezza e BMI.

# 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D’USO E MANUTENZIONE.

Le descrizioni e le illustrazioni, fornite in questo manuale, si intendono non impegnative.

WUNDER si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà convenienti a scopo di miglioramento, senza impegnarsi ad aggiornare questa pubblicazione.

Convenzioni:

In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli:

|  | 0476 MARCATURA CE DEL TIPO PER USO MEDICALE |
| --- | --- |
|  | CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE METROLOGICA |
|  | CLASSE DI PRECISIONE |
|  | ATTENZIONE! POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINARE DELLE PROCEDURE. L A SUA INOSSERVANZA PUO’ PROCURARE DANNI ALL’OPERATORE O AL PAZIENTE E AL PRODOTTO |
|  | SMALTIMENTO RIFIUTI |
|  | PARTI APPLICATE DI TIPO B |
|  | BATTERIA ALIMENTAZIONE |
|  | INDICAZIONE FUNZIONALITA’ DEL PESO |
| (O( | INDICAZIONE PESO STABILE |
|  | SI PUO’ VERIFICARE INTERFERENZA IN PROSSIMITA’ DI APPARECCHI |
|  | DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II) |

# 3. SICUREZZA

ATTENZIONE!

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d’uso e di manutenzione dello strumento.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa   la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall’uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell’addestramento del personale

- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima.

- Non applicare i carichi in modo brusco.

- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti.

- Non tentare di aprire lo strumento.

- Non rimuovere i sigilli presenti sullo strumento.

- Non cortocircuitare i terminali della batteria.

- Utilizzare esclusivamente alimentatore previsto da Wunder e prima dell’utilizzo verificare la compatibilità tra la tensione di rete locale e la tensione di targa dell'adattatore.

- Verificare periodicamente l’integrità del cavo di alimentazione dello strumento e che non venga

in contatto con apparecchi caldi

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione con crei pericolo di intralcio

- Prima di effettuare la pulizia dello strumento, scollegare il cavo di alimentazione

- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi

- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive

3.1 Uso previsto

Tale dispositivo è destinato ad essere utilizzato per pesare le persone in carrozzella a scopo diagnostico generale.

Ambiente d’uso: in sede di ospedali, cliniche mediche , ambulatori medici. Il locale di installazione deve essere dotato di impianto elettrico conforme alle norme in vigore. Si raccomanda di utilizzare       la bilancia in ambienti non esposti a interferenze magnetiche.

Personale destinato all’uso del prodotto: operatori e medici che abbiano dimestichezza con il prodotto.

Controllo e Responsabilità: il dispositivo medico deve essere utilizzato sotto la supervisione         di un medico qualificato o personale qualificato addetto alla manutenzione e verifiche periodiche.

Limiti d’uso: tale dispositivo medico può essere utilizzato solamente come descritto nel presente manuale.

3.2 – Immunità Elettromagnetica

| Guida e dichiarazione del costruttore - Emissioni Elettromagnetiche |
| --- |
| La bilancia pesa persone per carrozzine modello RW02 è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato di seguito specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di Emissione | Conformità | Ambiente Elettromagnetico Guida |
| RF Emissioni irradiate/ condotte CISPR11 | Gruppo 1 Class B | La bilancia pesa persone per carrozzine modello RW02 utilizza energia RF solo per la sua funzione interna. Per tanto le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici. |
| RF Emission CISPR11 | Group 1, Class B | La bilancia pesa persone modello RW02 è adatta per essere usata in tutti gli edifici sanitario e ospedalieri, collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa tensione. |
| Harmonic emission | Class A |  |
| Voltage fluctuations/ flicker emission | Conforme |  |

| Guida e dichiarazione del costruttore- Immunità Elettromagnetica |
| --- |
| La bilancia pesa persone per carrozzine modello RW02 è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Conformità | Ambiente elettromagnetico Guida |
| Electrostatic discharge (ESD) IEC/EN61000 - 4 -2 | 6kV contact 8kV air | I pavimenti dovrebbero essere in legno, calcestruzzo o ceramica. Se i pavimenti sono coperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno il 30%. |
| Electric fast transient/burst IEC/EN61000 - 4 – 4 | +/-2kV power supply +/-1kV for imput/output lines | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. |
| Surge IEC/EN61000 - 4 – 5 | +/-2kV differential mode +/-1kV common mode | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. |
| Voltage dips, short inerruptionand voltage variation IEC/EN61000 - 4 – 11 | <5%UT for 0.5 cycle 40%UT for 05 cycle 70%UT for 25 cycle <5%UT for 5 sec | La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Nota= Ut è il valore della tensione dell’alimentazione. |
| Power frequency magnetic IEC/EN61000 - 4 – 8 | 3A/m | -- |
| Guida e dichiarazione del costruttore- Immunità Elettromagnetica |
| La bilancia pesa persone per carrozzine modello RW02 è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato di seguito specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. |
| Prova di immunità | Conformità | Ambiente elettromagnetico Guida |
| Immunità Condotte IEC/EN61000 - 4 - 6 | 3Vrms 150kHz to 80MHz (per apparecchi che non sono life supporting) | Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte del dispositivo, compresi i cavi, eccetto quando rispettano le distanze di separazione raccomandate calcolate dall’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanze di separazione raccomandate d = 1,2√P d = 1,2√P da 80 MHz a 800MHz d = 2,3√P da 800 MHz a 2,5 GHz Dove P e la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d e la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L’intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un’indagine elettromagnetica del sito a, potrebbe essere minore del livello di conformità di ciascun intervallo di frequenza b. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: |
| Immunità Irradiate IEC/EN00 - 4 - 3 | 3V/m 80MHz to 2.5GHz (per apparecchi che non sono life equipment) |  |
| A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. a) Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni di base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e con precisione. Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbero considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa il dispositivo, supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale del dispositivo. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione del dispositivo. b) L’intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe essere minore di 3 V/m. |
| Distanze raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e il dispositivo |
| La bilancia pesa persone per carrozzine modello RW02 è prevista per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore del dispositivo possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e il dispositivo, come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. |
| Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore W | Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore m |
|  | 150 kHz a 80 MHz d = 1,2 √P | 80 MHz a 800 MHz d = 1,2 √P | 800 MHz a 2,5 GHz d = 2,3 √P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P e la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. Note: A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. |

ATTENZIONE!

Il dispositivo medico necessita in particolari precauzioni per quando concerne la compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e utilizzato secondo le informazioni fornite con i documenti di accompagnamento.

# 4. SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | RW 02 |
| --- | --- |
| Capacità | 300kg x 100g , 400kg x 200g |
| Fabbricante | Wunder Sa.Bi. Srl Trezzo Sull’Adda, Milano Italy |
| Approvazione OIML | Classe III |
| Unità di misura | Kg |
| Display | Doppio LCD: 1 LCD peso 20mm con 5 digits attivi; 2 LCD altezza e BMI 12mm |
| Tasti funzione | ON/ZERO/OFF, HOLD/BMI, TARA, PRINT, MEMORY |
| Alimentazione | Adattatore 12V 2°- Pacco batterie ricaricabili (OPTIONAL) |
| Temperatura operativa | 5°C / 35°C |

# 5. DESCRIZIONE VISORE

|  | 1. Indicatore alimentazione 2. 1 °LCD display peso 3. 2° LCD display funzione altezza / BMI 4. Indicazioni caratteristiche modello 5. Tasti funzioni |
| --- | --- |

Tasti Funzione

| Tasto | Descrizione |
| --- | --- |
|  | Tasto di accensione. Premuto per 3 secondi spegne la bilancia. |
|  | Azzeramento dell'indicazione (entro il ±2% della portata) |
|  | Blocco del peso visualizzato / determinazione del valore di peso stabile. |
|  | Determinare l’indice di massa corporea (BMI) |
|  | Tara del peso indesiderato. |
|  | Per cancellare la voce errata durante l'immissione delle cifre. |
|  | Per confermare le funzioni. |
|  | Stampa dei dati. |
| 0-9 | Tasti di immissione cifre. |

Tasti Funzione

Funzioni Display

Peso stabile: Indica che il peso è stabile.

Peso negativo: Indica peso sotto zero.

Zero: Indica il peso al valore zero.

Batteria scarica: Indica la necessità di ricaricare

o sostituire la batteria.

# 6. INSTALLAZIONE

| Verifica materiale in dotazione |
| --- |
| No. | Descrizione | Immagine | Spec./ mm | N° pezzi |
| A | Corrimano Superiore |  | 1160x160 | 2 |
| A | Fissaggio superiore: vite corta |  | M6 | 8 |
| A | Fissaggio Superiore: Vite Filettata corta |  | M6 | 8 |
| B | Corrimano Inferiore |  | 900x125 | 4 |
| B | Fissaggio Inferiore: vite lunga |  | M6 | 8 |
| B | Fissaggio Inferiore: Vite Filettata lunga |  | M6 | 8 |
| C | Vite lunga per corrimano trasversale |  | M6 | 2 |
| D | Supporto Visore Superiore |  | SS-8427 | 1 |
| D | Supporto Visore Inferiore |  | SS-8428 | 1 |
| D | Manopola Supporto Visore |  | M6 15MM | 2 |
|  | Corrimano Trasversale |  | 740x65 | 1 |
|  | Cacciavite a croce |  |  | 1 |

MONTAGGIO STRUTTURA

IMMAGINE DI COME SI PRESENTA IL CORRIMANO MONTATO SULLA PIATTAFORMA

| PARTI DA MONTARE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CORRIMANO SUPERIORE CORRIMANO INFERIORE (DX /SX) PIATTAFORMA VISORE CON SUPPORTO | 2 PCS 4 PCS 1PCS 1PCS |
| 1° FASE: MONTAGGIO CORRIMANO SINISTRO/ DESTRO |
|  | Inserire corrimano superiore (A) con i 2 corrimano inferiore (B). Fissarli entrambi con le viti in dotazione nel sacchetto A. Ripetere l’operazione per il secondo corrimano. NOTA BENE: fare attenzione uno dei 4 corrimani inferiori ha una canalina in plastica per cablaggio visore. Durante la fase di montaggio a montare il corrimano inferiore (B) con la canalina in plastica al corrimano superiore (A) dal lato con i 3 fori per fissaggio visore. |
| 2° FASE: MONTAGGIO CORRIMANO ALLA PIATTAFORMA |
|  | Montati i 2 corrimani di destra e sinistra fissarli alla piattaforma della strumentazione inserendo le strutture corrimano destra e sinistra sui bordi laterali della piattaforma. |
|  | Fissare con le viti nel sacchetto B in dotazione |
| 3° FASE: MONTAGGIO CORRIMANO TRASVERSALE: |
|  | Montare l’asta trasversale di supporto con le 2 viti lunghe in dotazione. |

| 4° FASE: MONTAGGIO VISORE: |
| --- |
|  | Fissare il visore al corrimano superiore utilizzando i 3 fori sul lato superiore del corrimano superiore (A) con supporto metallico regolabile (D) in dotazione. |
|  | Supporto metallico regolabile e composto da 2 parti: supporto inferiore (P) da fissare al corrimano con le 3 viti (J) in dotazione mentre il supporto superiore (N) fissarlo al visore. Una volta fissato il visore avvitare il supporto superiore con le 2 viti a manopola (Q). Il cavo del visore rimane esterno e va inserito all’interno della canalina di plastica fissata lungo un lato di uno dei 4 corrimani inferiore in dotazione. Mentre sulla base il cavo va bloccato nei 2 supporti bianchi in plastica posizionati sul lato superiore del bordo laterale della piattaforma. |
|  | Posizionato il cavo e collegato il connettore accendere la strumentazione e provare il funzionamento. La figura accanto rappresenta il montaggio completo della struttura a corrimano. |

# 7. USABILITA’

1.Accertarsi di posizionare lo strumento su una superficie piana e stabile lontano da fonti di calore, in ambiente privo di eccessive vibrazioni e correnti d’aria.

2.Mettere in bolla lo strumento per una corretta misurazione.

3. Collegare la strumentazione alla presa di corrente con l’alimentatore esterno Wunder in dotazione

4.Accendere la bilancia con il tasto  e accertarsi che il display del peso indichi 0.0kg

5.Posizionare il paziente con la carrozzella sulla piattaforma facendo attenzione alle rampe di salita/discesa.

6. Bloccare la carrozzella durante la pesatura e togliere le mani dell’operatore dai supporti per evitare che il peso venga influenzato.

# 8. ISTRUZIONI PER L'USO

8.1. Impostazione Data e Ora

Tenere premuto il tasto PRINT per 3 secondi, per accedere alla programmazione TIME SETTING, iniziando dal digit lampeggiante della riga superiore. Premere il tasto PRINT dopo l'impostazione, per il passo successivo.

Esempio: per programmare 25 dicembre 2016, 8:00 am.

|  | Programmazione anno. Utilizzare il tasto TARE per decrementare il valore, premere il tasto HOLD per passare al digit successivo. Premere il tasto PRINT dopo le corrette impostazioni, per il prossimo passo. |
| --- | --- |
|  | Programmazione data. Utilizzare TARE per decrementare il valore, premere il tasto HOLD per passare al digit successivo. Premere PRINT dopo le corrette impostazioni, per il prossimo passo. |
|  | Programmazione ora. Utilizzare il tasto TARE per decrementare il valore, premere il tasto HOLD per passare al digit successivo. Premere il tasto PRINT dopo le corrette impostazioni. |
|  | Formato display: AAAA → MM.GG → HH:MM |

8.2. Funzionamento Batteria

La comparsa del simbolo 'LO', indica la necessità di ricaricare le batterie.

La ricarica delle batterie si effettua semplicemente collegando l'alimentatore di rete, anche a bilancia spenta. Una ricarica completa richiede un tempo di circa 8 ore.

Una volta ultimata la ricarica, scollegare il cavo di alimentazione.

Il connettore di alimentazione è posizionato sul lato posteriore dell'indicatore

Nota: le batterie nuove sono fornite parzialmente cariche. Prima del loro utilizzo è necessario effettuare una ricarica completa. In caso di prolungato inutilizzo, effettuare comunque un ciclo completo di scarica e ricarica ogni 3 mesi.

ATTENZIONE!

PER UNA CORRETTA RICARICA DEL PACCO BATTERIE, COLLEGARE LO STRUMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE PER ALMENO 8 ORE

| 8.3. Sostituzione Batterie Ricaricabili |
| --- |
| Aprire il vano batterie e rimuovere il pacco batterie. | Scollegare l’attacco pacco batterie e ricollegare il nuovo pacco batterie. Prima inserire le batterie e poi infilare lateralmente la connessione |

8.4. Pesatura

Accendere la bilancia premendo il tasto . Lo strumento effettua l'autodiagnosi e mostra la versione software installata.

Il display visualizza “0,00 kg” e la bilancia è pronta per l'utilizzo.

Nota: Se l'indicazione non fosse a 0.0kg, premendo nuovamente il tasto  è possibile azzerare l'indicazione in qualsiasi momento.

8.5. Funzione Hold

La bilancia è dotata della funzione Hold per determinare accuratamente il peso medio, anche in condizioni di valore instabile (paziente non fermo).

Accendere la bilancia. Dopo l'autodiagnosi il display visualizza “0.0 kg” e i simboli di zero e peso stabile.

Posizionare il paziente sulla piattaforma.

Premere il tasto [HOLD/BMI]. Il display indica ‘HOLD’ con un triangolo lampeggiante e dopo alcuni secondi viene visualizzato e memorizzato il valore medio del peso in movimento.

Per cancellare il peso memorizzato premere nuovamente il tasto [HOLD/BMI] per tornare in modalità di pesatura.

La funzione Hold può essere attivata indifferentemente prima o dopo aver posizionato il paziente sulla piattaforma. In caso di peso particolarmente instabile, si consiglia di attivare la funzione Hold con il paziente già posizionato sulla piattaforma.

8.6. Funzione BMI

| In modalità di pesatura, tenere premuto per 3 secondi il tasto [HOLD/BMI] per accedere alla modalità BMI. Il display secondario mostra l'ultima altezza impostata e il digit a sinistra lampeggia. |  |
| --- | --- |
| Utilizzare il tasto TARE per inserire il valore richiesto del digit e premere il tasto HOLD per passare al digit successivo. Premere il tasto ON/ZERO/OFF per confermare l'altezza impostata. |  |
| Quando il display visualizza “Hold”, posizionare il paziente sulla piattaforma. Procedere alla normale pesatura. La bilancia visualizza peso, altezza e valore BMI. |  |
| Per cancellare i valori salvati e tornare alla modalità di pesatura, premere nuovamente il tasto HOLD/BMI. |  |

8.7 SIGNIFICATO INDICE MASSA CORPOREA (IMC)

L’Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2), o indice di Quetelet, calcolato dividendo il peso espresso in kg per il quadrato della statura espressa in metri, è l’indice ponderale più utilizzato nell’adulto (World Health Organization, 1995; World Health Organization, 1998) come espressione del peso “corretto” per la statura,

Da calcolare come: PESO (kg)/ALTEZZA (m)2

| Valori di riferimento (uomini e donne) |
| --- |
| Condizione clinica | IMC (kg/m2) |  |
| Malnutrizione grave | <16 | Malnutrizione (Underweight) |
| Malnutrizione moderata | 16-16.9 |  |
| Malnutrizione lieve | 17-18.4 |  |
| Normopeso | 18.5-24.9 | Normopeso (Normal weight) |
| Sovrappeso | 25-29.9 | Sovrappeso (Overweight) |
| Obesità di 1° grado (lieve) | 30-34.9 | Obesità (Obesity) |
| Obesità di 2° grado (moderata) | 35-39.9 |  |
| Obesità di 3° grado (grave o morbigena) | ≥40 |  |

8.8. Funzione Tara

La funzione Tara permette di annullare il peso di oggetti o abiti, per poter misurare il peso effettivo del paziente (peso netto).

Accendere la bilancia premendo il tasto   .

Quando il display visualizza   e viene emesso un beep, posizionare la tara (abiti, oggetti, ecc..) sulla piattaforma di pesatura.

Premere il tasto  a peso stabile (indicazione peso stabile accesa).

Il display indica nuovamente

Posizionare il paziente sulla piattaforma, senza rimuovere gli oggetti costituenti la tara. Il peso visualizzato è il peso netto del paziente.

Per cancellare il valore di tara salvato, rimuovere tutto quanto presente sulla piattaforma e premere nuovamente il tasto  .

8.9. Funzione Pre-tara o peso carrozzina

La bilancia può memorizzare 5 valori di pre-tara.  Utilizzare un peso di riferimento per salvare il valore di pre-tara da m1 (memoria 1) a m5 (memoria 5).

| Dopo aver applicato il peso di pre-tara sulla piattaforma, premere il tasto “MEMORY” e il display mostra la scritta lampeggiante “mX” (es: m1) |  |
| --- | --- |
| Premere il tasto “TARA” per selezionare la memoria (m1 ~ m5) |  |
| Premere il tasto “ZERO” per memorizzare il peso di pre-tara. Lo strumento emette un “beep”. |  |
| Richiamo Funzione Pre-tara o peso carrozzina |  |
| Premere il tasto “MEMORY” per 3 secondi; il display visualizza il peso di pre tara m 1-5. Il peso di pre tara lampeggia e appare il simbolo sotto la dicitura “pre-tare”. |  |
| Premere il tasto “TARA” per selezionare la memoria desiderata. |  |
| Premere il tasto “ZERO” per confermare il peso di pre-tara selezionato; la bilancia effettua automaticamente la tara i display visualizza la tara in negativo. |  |
| Premere il tasto “MEMORY” per tornare in modalità di pesatura. Il simbolo di pre-tara si spegne. |  |

# 9. FUNZIONE DI STAMPA

| Per la stampa è necessario utilizzare il cavo di interfaccia RS232. Dopo la normale pesatura, premere il tasto PRINT per stampare i dati misurati. Questo è il formato standard dei dati di uscita (non modificabile). La stampante WS non è inclusa nella fornitura. Il formato di stampa (non modificabile) è riportato di seguito. Per ulteriori informazioni scrivere a info@wunder.it |  |
| --- | --- |

| Parametri interfaccia seriale RS232 (non modificabili): Baud rate: 9600 bps Parity check: None Data length: 8 bits Stop bit: 1 bit Handshake: RTS / CTS Data code: ASCII |  |
| --- | --- |

| Piedino | Segnale |
| --- | --- |
| 2 | TX |
| 3 | RX |
| 5 | GND |

Seriale RS232

Per la connessione ad un PC o ad una stampante WS, utilizzare un cavo incrociato.

Collegamento ad un Personal Computer

- Avviare Hyper Terminal

- Start Menu → Programmi → Accessori → Comunicazione → Hyper Terminal.

- Creare una nuova connessione e cliccare OK

- Selezionare la porta COM desiderata

- Cliccare Connetti per selezionare la porta COM. Tipicamente è presente una sola opzione. Cliccare OK.

- Impostazione porta

  - Selezionare 9600 bps, Data bits a 8, Parity a None, Stop bits a 1 e Flow control Hardware.

  - Cliccare OK.

o    Output Data

  - Premere il tasto PRINT per inviare I dati dalla bilancia ad un PC o stampante opzionale.

# 10. IMPOSTAZIONI DI SETUP

A strumento acceso premere per 3 secondi il tasto  . Il display visualizza le scritte “SETUP” e quindi “A.OFF”.

AUTO-OFF TIME SETUP

Seleziona il tempo di auto spegnimento dello strumento: 120 sec, 180 sec, 240 sec, 300 sec, off

BUZZER ON/OFF SETUP

Abilita o meno il funzionamento del beep: On/Off

La selezione si effettua con i tasti HOLD    e TARA   .

Alla voce END, l'impostazione può essere confermata premendo il tasto BMI.

# 11. PROBLEMI E RISOLUZIONI

| Messaggio d'errore | Causa | Azione |
| --- | --- | --- |
|  | Batteria scarica: La tensione di batteria è troppo bassa per l'utilizzo. | Sostituire la batteria o collegare l'adattatore di rete. |
|  | Sovraccarico: Il carico totale eccede la portata massima della bilancia. | Ridurre il carico applicato e riprovare. |
|  | Errore conteggio (alto): Indica che il segnale proveniente dalla cella di carico è troppo alto. | Errore normalmente causato da un guasto della bilancia (cella o cablaggi). Contattare l'assistenza tecnica. |
|  | Errore conteggio (basso): Indica che il segnale proveniente dalla cella di carico è troppo basso. | Errore normalmente causato da un guasto della bilancia (cella o cablaggi). Contattare l'assistenza tecnica. |
|  | Zero oltre la calibrazione: Range di Zero oltre +10% durante l'accensione. | Ricalibrare lo strumento. |
|  | Zero sotto la calibrazione: Range di Zero oltre -10% durante l'accensione. | Ricalibrare lo strumento. |
|  | Errore EEPROM: Guasto software della bilancia. | Errore normalmente causato da un guasto della bilancia (cella o cablaggi). Contattare l'assistenza tecnica. |

# 12. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

- Si raccomanda di mantenere sotto controllo lo strumento in dotazione con una corretta manutenzione periodica.

- Si raccomanda: lo strumento deve essere controllato da un laboratorio accreditato almeno 1 volta ogni 3 anni dalla messa in funzione in relazione alla valutazione della precisione del peso.

- Si raccomanda di far eseguire tale controllo da personale qualificato ad effettuare l’intervento.

- Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione. Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale. La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive

In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale e coprire la strumentazione per mantenerla integra. Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche.

In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.

# 13. CONFORMITA'

STRUMENTO DI PESATURA DIGITALE WUNDER MODELLO RW02 (WU150) N°MATRICOLA.................

Si certifica che questo strumento è stato controllato e ha superato positivamente il collaudo funzionale. Risponde alle seguenti norme e direttive:

EN 45501/ EN60601-1 / EN60601-1-2 93/42/EEC – Medical Devices Directive

# 14. TARGHETTE IDENTIFICATIVE

ATTENZIONE!

Nella targhetta metrologica applicata è indicato l’anno di fabbricazione es 17= 2017 …. e così via.

# 15. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere

Rottamazione

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo

Smaltimento direttiva 2012/19/UE

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere completata in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibile effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui e composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate riguardando i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove il prodotto è stato acquistato.

In qualità di consumatore siete obbligati per legge a restituire le batterie usate o scariche. Potete depositare le vostre vecchie batterie presso i punti di raccolta pubblica della vostra città, oppure potete depositarle presso qualunque rivenditore di batterie di vario tipo che abbia posizionato dei raccoglitori appositi. Anche in caso di ‘rottamazione’ di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono essere prelevate e depositate negli appositi raccoglitori.

NOTA: I seguenti simboli stanno ad indicare la presenza di sostanze nocive

Pb Pb = batterie che contengono Piombo

Cd Cd = batterie che contengono Cadmio

Hg Hg = Batterie che contengono Mercurio

ATTENZIONE!

Non gettare le parti elettriche e le batterie usate nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie tramite centri di raccolta nelle vostre vicinanze.

# 16. GARANZIA

Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza della garanzia.

Esso dovrà essere presentato insieme alla fattura, ricevuta fiscale, o bolla di accompagnamento che riporti il nominativo del rivenditore e la data di vendita ogni volta che si renda necessario un intervento tecnico. Diversamente l’utente perderà ogni diritto di garanzia.

La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e ha validità per il periodo previsto dal catalogo/listino vigente.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita entro i termini stabiliti, delle parti componenti l’apparecchio che a insindacabile giudizio della casa costruttrice risultassero difettosi all’ origine; sarà quindi facoltà della Wunder, riparare o sostituire l’articolo.

La garanzia non copre:

- danni da trasporto, danni da cadute, danni causati da negligenza e manomissione

- danni per incapacità d’uso dell’apparecchio e uso improprio dello stesso

- danni causati dall’insufficienza o inadeguatezza dell’impianto elettrico o alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura

- danni dovuti a errata installazione dell’apparecchio e riparazioni effettuate da personale non autorizzato

- Interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

- Manutenzione ordinaria e ciò che può essere considerato normale deperimento per uso

- le parti di consumo come: alimentatori, batterie, tastiere, piatti, ruote, testine, rotoli, celle di carico difettose da urti e sovraccarichi

Il servizio di intervento può essere inoltre rifiutato quando l’apparecchiatura sia stata modificata o trasformata in qualsiasi modo. Nel caso di intervento a domicilio l’utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso d’ uscita, qualora invece l’apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza autorizzati Wunder, le spese ed i rischi relativi al trasporto saranno a carico dell’utente.

Wunder non risponde altresì di eventuali danni di qualsiasi natura, che possano derivare direttamente o indirettamente a persone, animali o cose conseguenti all’inosservanza di tutte le istruzioni indicate in questo manuale o comunque derivanti da un uso improprio.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.

# Text boxes

2

3

5

1

4

5

Peso stabile

Peso negativo

Zero

Batteria scarica

kg

Peso netto

Peso

Funzione Hold

D

C

A

B

Jack adattatore

RS 232

WUNDER

25/02/2014        15.30

Peso/Weight                   80.0kg

Altezza/ Height               180.0cm

Indice Massa Corporea            22.3

BMI (Body Mass Index)

Sottopeso

Underweight                       <18

Normopeso

Normal weight                   18-24.9

Sovrappeso

Pre-obesity                      25-29.9

Obesità classe I

Obesity class I                    30-34.9

Obesità classe II

Obesity class II                    35-39.9

Obesità classe III

Obesity class III                      >40

Connettore RS232

Il tasto HOLD significa “enter” →

Il tasto TARA significa “select” ↓